## Incertidumbre (hidden)
INCERTIDUMBRE DE ENSAYOS
MÉTODO: | Determinación en el l aboratorio del contenido de agua (humedad) de muestras de suelo, roca y mezclas de suelo agregado. | [5 empty] | NORMA: | INV E 122-13
MATERIAL: |  |  |  | MUESTRA: | 4567 |  | FECHA: | 2018-02-07
1. DEFINICIÓN DEL PROCESO DE MEDICIÓN
1.1 | Modelo matemático para el cálculo del resultado de ensayo.
[6 empty] | 1.2 | Valor del mensurando.
| W | = Contenido de agua. |  |  |  |  | 11.5146 | %
| W1 | = Masa del recipiente + especímen húmedo. |  |  |  |  | 715.7 | g
| W2 | = Masa del recipiente + especímen seco. |  |  |  |  | 648.8 | g
| WC | = Masa del recipiente |  |  |  |  | 67.8 | g
1.3 | Equipos.
Descripción |  | Identificación | Especificación |  | Resolución | Unidad | Certificado No
Balanza |  | 1 | Resolución |  | 0.01 | g | CM 1567
Horno |  | 2 | Tolerancia |  | 5 | °C | CH 145
2. IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS FUENTES DE INCERTIDUMBRE, MODELO MATEMÁTICO DEL PROCESO DE MEDICIÓN.
2.1 Evaluación Fuentes de Incertidumbre
|  |  | W | = Contenido de agua.
| W1 | W2 | WC | ƟS | Temperatura de Secado |  | Condiciones Ambientales
| Si | Si | Si | Si | Se confirma la tolerancia de la temperatura mediante resultado de calibración. |  | Método de ensayo no especifica control.
ƟS = Variabilidad del Método.
2.2 Modelo mátemático del proceso de medición
2.3 Fuentes de incertidumbre significativas, tipos y cuantificación.
Magnitud de entrada |  |  |  | Valor | Fuentes de Incertidumbre |  |  |  | Tipo
W1 | = Masa del recipiente + especímen húmedo. |  |  | 715.7 | 1.Calibración equipo. 2. Resolución de la balanza. |  |  |  | B
W2 | = Masa del recipiente + especímen seco. |  |  | 648.8 | 1. Calibración equipo. 2. Resolución de la balanza. |  |  |  | B
WC | = Masa del recipiente |  |  | 67.8 | 1. Calibración equipo. 2. Resolución de la balanza. |  |  |  | B
ƟS | = Precisión del método |  |  | 0.20156 | 1. Repetibilidad del método. |  |  |  | A
3. DETERMINACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE ESTANDAR Uxi
Magnitud de entrada y Fuentes de Incertidumbre |  |  |  | Valor xi | Distribución de Probabilidad | k | uxi | Referencia
W1 | = Masa del recipiente + especímen húmedo.
| Incertidumbre calibración |  |  | 0.035465 | Normal | 1.98 | 0.017912 | Certificado de calibración.
| Resolución |  |  | 0.005 | Rectangular | 1.7321 | 0.0028868 | Información del fabricante
W2 | = Masa del recipiente + especímen seco.
| Incertidumbre calibración |  |  | 0.033057 | Normal | 1.98 | 0.016695 | Certificado de calibración.
| Resolución |  |  | 0.005 | Rectangular | 1.7321 | 0.0028868 | Información del fabricante
WC | = Masa del recipiente
| Incertidumbre calibración |  |  | 0.012141 | Normal | 1.98 | 0.0061317 | Certificado de calibración.
| Resolución |  |  | 0.005 | Rectangular | 1.7321 | 0.0028868 | Información del fabricante
ƟS | = Precisión del método |  |  | 0.20156 | Normal | 1 | 0.20156 | Estudio de Repetibilidad
4. CALCULO DE LA INCERTIDUMBRE COMBINADA, GRADOS DE LIBERTAD E INCERTIDUMBRE EXPANDIDA
PRESUPUESTO DE INCERTIDUMBRE
Magnitud de entrada y Fuentes de Incertidumbre |  |  |  |  | uxi | δ y | UY/xi |  | Grados de Libertad
[6 empty] | δ xi |  |  | v
W1 | = Masa del recipiente + especímen húmedo.
| Incertidumbre calibración |  |  |  | 0.017912 | 0.0017212 | 3.0829e-05 |  | ∞
| Resolución |  |  |  | 0.0028868 |  | 4.9686e-06 |  | ∞
W2 | = Masa del recipiente + especímen seco.
| Incertidumbre calibración |  |  |  | 0.016695 | -0.0019194 | -3.2044e-05 |  | ∞
| Resolución |  |  |  | 0.0028868 |  | -5.5407e-06 |  | ∞
WC | = Masa del recipiente
| Incertidumbre calibración |  |  |  | 0.0061317 | 0.0019194 | 1.1769e-05 |  | ∞
| Resolución |  |  |  | 0.0028868 |  | 5.5407e-06 |  | ∞
ƟS | = Precisión del método |  |  |  | 0.20156 | 1 | 0.20156 |  | 7
[6 empty] | Uc(y) = | 0.20156
[6 empty] | ʋ = | 7
[6 empty] | k = | 1.895
[6 empty] | U = | 0.38195
5. EXPRESIÓN DE LA INCERTIDUMBRE
Resultado de ensayo: |  |  | 11.5146 | % | ± | 0.38195 | %
La Incertidumbre expandida del método de ensayo |  |  |  | INV E 122-13 | ,se ha obtenido multiplicando la incertidumbre combinada por el
factor de cobertura, k = |  | 1.895 | con un nivel de confianza del 95%.
REALIZADO POR:
NOMBRE:
CARGO:
|  | t0.95 | v | 2.3646
|  | 95 |  | 0.96152
|  | 1 | 6.314 | 0.96152
|  | 2 | 2.92
|  | 3 | 2.353
|  | 4 | 2.132
|  | 5 | 2.015
|  | 6 | 1.943
|  | 7 | 1.895
|  | 8 | 1.86
|  | 9 | 1.833
|  | 10 | 1.812
|  | 11 | 1.796
|  | 12 | 1.782
|  | 13 | 1.771
|  | 14 | 1.761
|  | 15 | 1.753
|  | 16 | 1.746
|  | 17 | 1.74
|  | 18 | 1.734
|  | 19 | 1.729
|  | 20 | 1.725
|  | 21 | 1.721
|  | 22 | 1.717
|  | 23 | 1.714
|  | 24 | 1.711
|  | 25 | 1.708
|  | 26 | 1.706
|  | 27 | 1.703
|  | 28 | 1.701
|  | 29 | 1.699
|  | 30 | 1.697
|  | 40 | 1.684
|  | 60 | 1.671
|  | 120 | 1.658
|  | ∞ | 1.645
| Nivel confianza | 95 | 7 | veff
| k | 1.895
x 100%
𝑊=(𝑊1 −𝑊2)/(𝑊2 −𝑊𝑐) x 100%
x 100 + ƟS
𝑊=(𝑊1 −𝑊2)/(𝑊2 −𝑊𝑐) x 100 + ƟS
Note on F44: Autor: de donde sale la formula

## Formato,
FORMATO EVALUACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN
|  | CÓDIGO: GLAB-FM-152 | [8 empty] | VERSIÓN: 2
FECHA DE APLICACIÓN: FEBRERO 2023
Método de ensayo: | [10 empty] | Norma:
Material: | [6 empty] | Codigo: |  |  |  | Fecha:
1. DEFINICIÓN DEL PROCESO DE MEDICIÓN
1.1 | Modelo matemático del proceso de medición.
1.2 | Mejor estimado
|  |  | VARIABLES | [6 empty] | Valor del mejor estimado |  |  |  |  | Indicación
Analoga
Digital
1.3 | Equipos y especificaciones
Equipo |  |  | Identificación |  |  | Especificación |  | Indicación | Resolución | Incertidumbre | k | Unidad | soporte | 0 | 0 | C
[14 empty] | 0.087 | 0.087 | 0.087
[14 empty] | 0.082 | 0.082 | 0.082
[14 empty] | 0.084 | 0.084 | 0.084
2. 4. IDENTIFICACIÓN DE LAS FUENTES DE INCERTIDUMBRE
Fuente de incertidumbre: | [5 empty] | 0 | Temperatura de Secado |  |  |  |  | Condiciones Ambientales
Evaluación de la incertidumbre: |  |  | Estas variables se consideran fuentes de incertidumbre significativas |  |  |  | Se verifica la tolerancia de la temperatura del horno mediante el certificado de calibración. Se verifica la temperatura del baño de agua mediante el certificado de calibración del termo |  |  |  |  | Método de ensayo no especifica control de condiciones ambientales.
3. DETERMINACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE
FUENTES DE INCERTIDUMBRE | [7 empty] | INCERTIDUMBRE ESTANDAR Uxi |  | INCERTIDUMBRE COMBINADA
Variable | Fuente por variable |  |  |  | Valor Xi | Tipo | Distribución de Probabilidad | Formula | uxi | δ y δ xi |  | UY/xi | Grados de Libertad | Cuadrrados
0 | 1.Certificado de calibración. |  |  |  | 0.087 | B | Normal | µ/K | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 200 | #DIV/0! | 200 | #DIV/0!
| 2. Resolución. |  |  |  | 0 |  | Rectangular | ± a/2√3 | 0 |  |  | #DIV/0! | ∞ | #DIV/0! | 1000000 | #DIV/0!
0 | 1.Certificado de calibración. |  |  |  | 0.087 | B | Normal | µ/K | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 200 | #DIV/0! | 200 | #DIV/0!
| 2. Resolución. |  |  |  | 0 |  | Rectangular | ± a/2√3 | 0 |  |  | #DIV/0! | ∞ | #DIV/0! | 1000000 | #DIV/0!
0 | 1.Certificado de calibración. |  |  |  | 0.084 | B | Normal | µ/K | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 200 | #DIV/0! | 200 | #DIV/0!
| 2. Resolución. |  |  |  | 0 |  | Rectangular | ± a/2√3 | 0 |  |  | #DIV/0! | ∞ | #DIV/0! | 1000000 | #DIV/0!
0 | 1. Repetibilidad del método. |  |  |  | 0 | A | Normal | s/√n | 0 | 1 |  | 0 | 43 | 0 | 43 | 0
|  |  |  | Incertidumbre combinada |  |  | Uc(y) | = | #DIV/0! | [5 empty] | Normal | µ/K | Normal | Tipo de incertidumbre
|  |  |  | Grados de libertad |  |  | ʋ | = | #DIV/0! |  |  |  |  | Analoga | Rectangular | ± a/√3 | Rectangular | A
|  |  |  | Factor de cobertura |  |  | k | = | #DIV/0! |  |  |  |  | Digital | Rectangular | ± a/2√3 | Triangular | B
|  |  |  | Incertidumbre expandida |  |  | U | = | #DIV/0! |  |  |  |  | Analoga | Triangular | ± a/√6
[14 empty] | Digital | Triangular | ± a/2√6
5. EXPRESIÓN DE LA INCERTIDUMBRE | [14 empty] | Normal | s/√n
Resultado de ensayo: |  |  |  | ( | 0 | ± | #DIV/0! | ) | 0 |  | K= | #DIV/0!
La Incertidumbre expandida del método de ensayo | [6 empty] | 0 |  | ,se ha obtenido multiplicando la incertidumbre combinada | [5 empty] | Grdos de libertad |  | 2.3646
| por el factor de cobertura, k = |  |  |  | #DIV/0! | con un nivel de confianza del 95%.
Responsable:
Firma:
Nombre y apellido: |  | Mercy Rivera Fonseca
Rol: |  | Lider de Acreditación
Laboratorio de suelos, asfaltos y pavimentos de la UAERMV Sede de Producción Parque Minero Industrial El Mochuelo Kilometro 3 vía Pasquilla localidad Ciudad Bolívar, Bogotá D.C. - Colombia Tel: 3779555 Ext. 1145 E- mail: p.laboratorio@umv.gov.co

## Formato (hidden)
EVALUACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN
CÓDIGO: GLAB-FM-152
|  |  | FECHA DE APLICACIÓN: MAYO 2019 | [6 empty] | VERSIÓN: 1
Método de ensayo: | [9 empty] | Norma:
Material: | [5 empty] | Codigo: |  |  |  | Fecha:
1. DEFINICIÓN DEL PROCESO DE MEDICIÓN
1.1 | Modelo matemático del proceso de medición.
1.2 | Mejor estimado
|  | VARIABLES | [6 empty] | Valor del mejor estimado |  |  |  |  | Indicación
Analoga
Digital
1.3 | Equipos y especificaciones
Equipo |  | Identificación |  |  | Especificación |  | Indicación | Resolución | Incertidumbre | k | Unidad | soporte | 0 | 0 | C
2. 4. IDENTIFICACIÓN DE LAS FUENTES DE INCERTIDUMBRE
Fuente de incertidumbre: | [5 empty] | Temperatura de Secado |  |  |  |  | Condiciones Ambientales
Evaluación de la incertidumbre:
3. DETERMINACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE
FUENTES DE INCERTIDUMBRE | [6 empty] | INCERTIDUMBRE ESTANDAR Uxi |  | INCERTIDUMBRE COMBINADA
Variable | Fuente por variable |  |  | Valor Xi | Tipo | Distribución de Probabilidad | Formula | uxi | δ y δ xi |  | UY/xi | Grados de Libertad | Cuadrrados
[13 empty] | 0 | 200 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[13 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[13 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[13 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[13 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[13 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Incertidumbre combinada |  |  | Uc(y) | = | [6 empty] | Normal | µ/K | Normal | Tipo de incertidumbre
|  |  | Grados de libertad |  |  | ʋ | = | [5 empty] | Analoga | Rectangular | ± a/√3 | Rectangular | A
|  |  | Factor de cobertura |  |  | k | = | [5 empty] | Digital | Rectangular | ± a/2√3 | Triangular | B
|  |  | Incertidumbre expandida |  |  | U | = | [5 empty] | Analoga | Triangular | ± a/√6
[13 empty] | Digital | Triangular | ± a/2√6
5. EXPRESIÓN DE LA INCERTIDUMBRE | [13 empty] | Normal | s/√n
Resultado de ensayo: |  |  | ( |  | ± |  | ) | 0 |  | K=
La Incertidumbre expandida del método de ensayo | [7 empty] | ,se ha obtenido multiplicando la incertidumbre combinada | [5 empty] | Grdos de libertad |  | 2.3646
| por el factor de cobertura, k = |  |  |  | con un nivel de confianza del 95%.
Responsable:
Firma:
Nombre y apellido:
Cargo:
Laboratorio de suelos, asfaltos y pavimentos de la UAERMV Sede de Producción Parque Minero Industrial El Mochuelo Kilometro 3 vía Pasquilla localidad Ciudad Bolívar, Bogotá D.C. - Colombia Tel: 3779555 Ext. 1145 E- mail: p.laboratorio@umv.gov.co

## Hoja1 (hidden)
[5 empty] | Tipo de Incertidumbre |  | Distribuciones de probabilidad
[5 empty] | A | Mediciones repetidas * Repetibilidad. * Reproducibilidad | Rectangular | Indicación Analoga | Indicación digital
[5 empty] | B | Otras fuentes de informacion * Certificados de calibracion. * Manuales de instrumentos. * Condiciones ambientales. | Triangular | Indicación Analoga | Indicación digital
[7 empty] | Normal | Certificado de calibración | Repetibilidad del metodo
| Normal | µ/K | Normal | Tipo de incertidumbre
Analoga | Rectangular | ± a/√3 | Rectangular | A
Digital | Rectangular | ± a/2√3 | Triangular | B
Analoga | Triangular | ± a/√6
Digital | Triangular | ± a/2√6
| Normal | s/√n
[10 empty] | Para | Porque? | Vi
[10 empty] | Repetibilidad | Depende del numero de observaciones | n-1
[10 empty] | Para constantes | Se cuantifica por la confianza en los datos de Tablas de datos o constantes. | α Para el calculo se tomara 1.000.000
[10 empty] | Calibración | Se cuantifica por la confianza que se le tiene a quien calibro el equipo | 200