## HOJ. VID - 1 (hidden)
FORMATO HOJA DE VIDA DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL LABORATORIO UAERMV
| CODIGO: GLAB-FM-110 | [6 empty] | VERSIÓN: 4
FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL 2021
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO O INSTRUMENTO DE MEDICIÓN
Nombre: | HORNO ELECTRICO |  |  | Codigo interno: |  | HORN 07
INFORMACIÓN GENERAL
|  |  |  | Fabricante: |  |  |  | Pinzuar
|  |  |  | Modelo: |  |  | N° | PG-2004 | Análoga
|  |  |  | Serie: |  |  | N° | 128 | Digital
|  |  |  | SIK de la UMV |  |  | N° | 107502
|  |  |  | Ubicación: |  |  |  | Laboratorio principal
|  |  |  | Tipo de indicación: |  |  |  | Digital | Anual
|  |  |  | Voltaje : |  |  | V | 110/220 | Semestral
|  |  |  | Corriente: |  |  | A | 110
Descripción: Dispositivo que produce y mantiene calor, con indicación digital.
CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS
MEDIDAS |  | UNIDADES |  | MEDIDA
División de escala: |  | °C |  | 0.01
Rango de medición: |  | °C |  | 2 - 200
ESPECIFICACIONES QUE DEBE CUMPLIR
NORMA | DESCRIPCIÓN |  | MEDIDA |  | UNIDAD |  |  | TIPO DE VERIFICACIÓN
INV E 121 - 13 | Tolerancia del proceso |  | 110 ± 5 |  | °C |  |  | Periódica | Inicial
INV E 122 - 13 | Tolerancia del proceso |  | 110 ± 5 |  | °C |  |  | Periódica | Periodica
INV E 125 - 13 | Tolerancia del proceso |  | 110 ± 5 |  | °C |  |  | Periódica
INV E 126 - 13 | Tolerancia del proceso |  | 110 ± 5 |  | °C |  |  | Periódica
INV E 133 - 13 | Tolerancia del proceso |  | 110 ± 5 |  | °C |  |  | Periódica
INV E 213 - 13 | Tolerancia del proceso |  | 110 ± 5 |  | °C |  |  | Periódica
INV E 214 - 13 | Tolerancia del proceso |  | 110 ± 5 |  | °C |  |  | Periódica
INV E 218 - 13 | Tolerancia del proceso |  | 110 ± 5 |  | °C |  |  | Periódica
INV E 733 - 13 | Tolerancia del proceso |  | 110 ± 5 |  | °C |  |  | Periódica
INV E 735 - 13 | Tolerancia del proceso |  | 110 ± 5 |  | °C |  |  | Periódica
INV E 748 - 13 | La temperatura de mezclado y de compactación |  | ± 3 |  | °C |  |  | Periódica
Nota 1: Para los equipos e instrumentos de medición que apliquen la versión de software y del firmware, esta se registra en descripción
Elaboró
Yuly Paola Prieto Padilla | [9 empty] | Yuly Paola Prieto Padilla | Auxiliar de equipos
Auxiliar de equipos | [10 empty] | --
2021-05-03
Laboratorio de suelos, asfaltos y pavimentos de la UAERMV Sede de Producción Parque Minero Industrial El Mochuelo Kilometro 3 vía Pasquilla localidad Ciudad Bolívar, Bogotá D.C. - Colombia Tel: 3779555 Ext. 1145 E- mail: p.laboratorio@umv.gov.co

## HM - 2 (hidden)
FORMATO HISTORIAL DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO UAERMV
| CODIGO: GLAB-FM-175 |  |  | VERSIÓN:1
FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL 2021
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO
Nombre: | HORNO ELECTRICO
Código interno: | HORN 07
FECHA DE EJECUCIÓN: | ACTIVIDAD REALIZADA: | NUMERO DE INFORME | REALIZADO POR | OBSERVACIONES
AAAA-MM-DD |  |  |  |  | PREVENTIVO
2021-04-27 | CALIBRACIÓN | T-23195-003 R0 | Pinzuar |  | CORRECTIVO
2021-07-29 | INSPECCIÓN | N/A | UMV(YULI PAOLA PRIETO PADILLA) |  | VERIFICACIÓN
2021-10-26 | COMPROBACION INTERMEDIA | IV-22612-118 R0 | Pinzuar |  | CALIBRACIÓN
2022-01-05 | INSPECCIÓN | N/A | UMV(YULI PAOLA PRIETO PADILLA) |  | COMPROBACION INTERMEDIA
2022-02-11 | PREVENTIVO | MP-4528-005 | Pinzuar |  | INSPECCIÓN
2022-02-18 | COMPROBACION INTERMEDIA | IV-25545-006 R0 | Pinzuar |  | OTRO
2022-04-05 | INSPECCIÓN | N/A | UMV(YULI PAOLA PRIETO PADILLA)
2022-04-26 | CALIBRACIÓN | T-26036-001 R0 | Pinzuar
2022-07-01 | INSPECCIÓN | N/A | UMV(YULI PAOLA PRIETO PADILLA)
2022-06-22 | OTRO | N/A | UMV(YULI PAOLA PRIETO PADILLA) | Queda fuera de uso (La homogeneidad en temperaturas de 180°c es muy alta)
2022-08-14 | PREVENTIVO | MP-4288-011 | Pinzuar
2022-08-17 | COMPROBACION INTERMEDIA | IV-26920-003 R0 | Pinzuar
2022-08-22 | CALIBRACIÓN | T-26820-027 R0 | Pinzuar | De acuerdo al mto correctivo realizado el periodo de validez queda para 12 meses
Nota 2: Los detalles de cualquier daño, mal funcionamiento, modificación o recuperación realizada al equipo se registra en observaciones y otros
Laboratorio de suelos Asfaltos y pavimentos de la UAERMV Sede de Producción Parque Minero Industrial El Mochuelo Kilometro 3 vía Pasquilla localidad Ciudad Bolívar, Bogotá D.C. - Colombia Tel: 3779555 Ext. 1145 E- mail: p.laboratorio@umv.gov.co

## HM - 3 (hidden)
FORMATO HISTORIAL DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO UAERMV
| CODIGO: GLAB-FM-175 |  |  | VERSIÓN:1
FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL 2021
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO
Nombre: | HORNO ELECTRICO
Código interno: | HORN 07
FECHA DE EJECUCIÓN: | ACTIVIDAD REALIZADA: | NUMERO DE INFORME | REALIZADO POR | OBSERVACIONES
AAAA-MM-DD |  |  |  |  | PREVENTIVO
2022-10-04 | INSPECCIÓN | N/A | UMV(YULI PAOLA PRIETO PADILLA) |  | CORRECTIVO
2023-01-05 | INSPECCIÓN | N/A | UMV(YULI PAOLA PRIETO PADILLA) |  | VERIFICACIÓN
CALIBRACIÓN
COMPROBACION INTERMEDIA
INSPECCIÓN
OTRO
Nota 2: Los detalles de cualquier daño, mal funcionamiento, modificación o recuperación realizada al equipo se registra en observaciones y otros
Laboratorio de suelos Asfaltos y pavimentos de la UAERMV Sede de Producción Parque Minero Industrial El Mochuelo Kilometro 3 vía Pasquilla localidad Ciudad Bolívar, Bogotá D.C. - Colombia Tel: 3779555 Ext. 1145 E- mail: p.laboratorio@umv.gov.co

## HM - 4 (hidden)
FORMATO HISTORIAL DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO UAERMV
| CODIGO: GLAB-FM-175 |  |  | VERSIÓN: 2
FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE 2022
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO
Nombre: | HORNO ELECTRICO
Código interno: | HORN 07
FECHA DE EJECUCIÓN: | ACTIVIDAD REALIZADA: | NÚMERO DE INFORME | REALIZADO POR | OBSERVACIONES
AAAA-MM-DD |  |  |  |  | PREVENTIVO
2023-01-30 | PREVENTIVO | MP-5169-003 | Pinzuar |  | CORRECTIVO
2023-02-01 | COMPROBACION INTERMEDIA | IV-28219-003 R0 | Pinzuar | Se realizo ajuste por tal motivo se le realiza calibracion | COMPROBACION INTERMEDIA
2023-02-02 | CALIBRACIÓN | T-28222-005 R0 | Pinzuar | Al horno se le realizo ajuste automaticamente el periodo de validez de calibracion queda a las 12 meses | CALIBRACIÓN
2023-04-04 | INSPECCIÓN | N/A | UMV (YULI PAOLA PRIETO PADILLA) |  | INSPECCIÓN
2023-07-05 | INSPECCIÓN | N/A | UMV (YULI PAOLA PRIETO PADILLA) |  | OTRO
2023-08-11 | PREVENTIVO | N° 5619-04 | Pinzuar
2023-08-16 | COMPROBACION INTERMEDIA | IV-29649-018 R0 | Pinzuar
2023-10-05 | INSPECCIÓN | N/A | UMV (YULI PAOLA PRIETO PADILLA)
Nota 2: Los detalles de cualquier daño, mal funcionamiento, modificación o recuperación realizada al equipo se registra en observaciones y otros
Laboratorio de suelos Asfaltos y pavimentos de la UAERMV Sede de Producción Parque Minero Industrial El Mochuelo Kilometro 3 vía Pasquilla localidad Ciudad Bolívar, Bogotá D.C. - Colombia Tel: 3779555 Ext. 1145 E- mail: p.laboratorio@umv.gov.co

## 111-1 (hidden)
| FORMATO VALIDACIÓN DE LOS INFORMES DE VERIFICACIONES, COMPROBACIONES INTERMEDIAS Y CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN | [24 empty] | Verificación
Calibración
| CODIGO: GLAB-FM-111 | [21 empty] | VERSIÓN:2 |  |  | Comprobación intermedia
| FECHA DE APLICACIÓN: ABRIL 2021 | [24 empty] | Apto
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO | [25 empty] | No apto
Nombre: | HORNO ELECTRICO | [18 empty] | Código interno: |  |  | HORN 07 |  |  | INCERTIDUMBRE
ACTIVIDAD | INFORME O CERTIFICADO |  |  | PROPIEDAD VALIDADA | RESULTADO EMITIDO | [11 empty] | ERROR MÁXIMO PERMITIDO |  |  |  |  | RESULTADO DE LA VALIDACIÓN | VALIDADO POR |  | OBSERVACIONES | ±
| NÚMERO | FECHA | REALIZADO POR |  | VALOR DE REFERENCIA |  | ERROR |  | INCERTIDUMBRE |  |  | ERROR ENCONTRADO | [10 empty] | NOMBRE | FECHA
Calibración |  | 2024-02-29 | PINZUAR S.A.S. | Masa | 200 | g | -0.01 | g | ± | 0.016 | g | -0.026 | g | - | 0.006 | g | -0.03 | g | - | 0.03 | g | Apto | Yuli Prieto P | 2024-02-29
Calibración | T-23195-003 R0 | 2021-05-07 | PINZUAR S.A.S. | Temperatura | 60 | °C | -0.3 | °C | ± | 1.7 | °C | 0.4 | °C | - | 0.4 | °C | -5 | °C | - | 5 | °C | Apto | YULI PAOLA PRIETO PADILLA | 2021-05-13 | Equipo apto para su uso
[5 empty] | 110 | °C | -0.7 | °C | ± | 2.8 | °C | 1.7 | °C | - | 1.7 | °C | -5 | °C | - | 5 | °C | Apto
[5 empty] | 180 | °C | -0.1 | °C | ± | 3.8 | °C | 3.5 | °C | - | 3.5 | °C | -5 | °C | - | 5 | °C | Apto
Comprobación intermedia | IV-22612-118 R0 | 2021-10-29 | PINZUAR S.A.S. | Temperatura | 60 | °C | -0.6 | °C |  |  |  | 0.4 | °C | - | 0.4 | °C | -5 | °C | - | 5 | °C | Apto | YULI PAOLA PRIETO PADILLA | 2021-11-04 | Equipo apto para su uso
[5 empty] | 110 | °C | -0.1 | °C |  |  |  | 1.7 | °C | - | 1.7 | °C | -5 | °C | - | 5 | °C | Apto
[5 empty] | 180 | °C | -0.2 | °C |  |  |  | 3.5 | °C | - | 3.5 | °C | -5 | °C | - | 5 | °C | Apto
Comprobación intermedia | IV-25545-006-R0 | 2022-02-18 | PINZUAR S.A.S. | Temperatura | 60 | °C | -0.3 | °C |  |  |  | 0.4 | °C | - | 0.4 | °C | -5 | °C | - | 5 | °C | Apto | YULI PAOLA PRIETO PADILLA | 2022-02-22 | Equipo apto para su uso
[5 empty] | 110 | °C | -0.8 | °C |  |  |  | 1.7 | °C | - | 1.7 | °C | -5 | °C | - | 5 | °C | Apto
[5 empty] | 180 | °C | -1.9 | °C |  |  |  | 3.5 | °C | - | 3.5 | °C | -5 | °C | - | 5 | °C | Apto
Calibración | T-26036-001 R0 | 2022-05-09 | PINZUAR S.A.S. | Temperatura | 60 | °C | 0.5 | °C | ± | 1.7 | °C | 0.4 | °C | - | 0.4 | °C | -5 | °C | - | 5 | °C | Apto | YULI PAOLA PRIETO PADILLA | 2022-05-13 | Equipo apto para su uso
[5 empty] | 110 | °C | 0.5 | °C | ± | 2.6 | °C | 1.7 | °C | - | 1.7 | °C | -5 | °C | - | 5 | °C | Apto
[5 empty] | 180 | °C | -0.3 | °C | ± | 4.4 | °C | 3.5 | °C | - | 3.5 | °C | -5 | °C | - | 5 | °C | Apto
Comprobación intermedia | IV-26920-003 R0 | 2022-08-19 | PINZUAR S.A.S. | Temperatura | 60 | °C | 1.2 | °C |  |  |  | 0.4 | °C | - | 0.4 | °C | -5 | °C | - | 5 | °C | Apto | YULI PAOLA PRIETO PADILLA | 2022-08-25 | Equipo apto para su uso
[5 empty] | 110 | °C | 1 | °C |  |  |  | 1.7 | °C | - | 1.7 | °C | -5 | °C | - | 5 | °C | Apto
[5 empty] | 180 | °C | -0.6 | °C |  |  |  | 3.5 | °C | - | 3.5 | °C | -5 | °C | - | 5 | °C | Apto
Calibración | T-26820-027 R0 | 2022-08-22 | PINZUAR S.A.S. | Temperatura | 60 | °C | 1 | °C | ± | 1.2 | °C | 0.4 | °C | - | 0.4 | °C | -5 | °C | - | 5 | °C | Apto | YULI PAOLA PRIETO PADILLA | 2022-08-30 | Equipo apto para su uso
[5 empty] | 110 | °C | 0 | °C | ± | 2 | °C | 1.7 | °C | - | 1.7 | °C | -5 | °C | - | 5 | °C | Apto
[5 empty] | 180 | °C | -1.7 | °C | ± | 2.4 | °C | 3.5 | °C | - | 3.5 | °C | -5 | °C | - | 5 | °C | Apto
Laboratorio de suelos Asfaltos y pavimentos de la UAERMV Sede de Producción Parque Minero Industrial El Mochuelo Kilometro 3 vía Pasquilla localidad Ciudad Bolívar, Bogotá D.C. - Colombia Tel: 3779555 Ext. 1145 E- mail: p.laboratorio@umv.gov.co | [26 empty] | 399.97 | 399.98 | 399.97 | 0.0057735

## GLAB-FM-111
| FORMATO VALIDACIÓN DE LOS INFORMES DE VERIFICACIONES, COMPROBACIONES INTERMEDIAS Y CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN | [22 empty] | Verificación |  |  |  |  | CUMPLE
[24 empty] | Calibración |  |  |  |  | NO CUMPLE
| CODIGO: GLAB-FM-111 | [19 empty] | VERSIÓN: 4 |  |  | Comprobación intermedia
| FECHA DE APLICACIÓN: FEBRERO 2024 | [22 empty] | Apto
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO | [23 empty] | No apto
Equipo: | [5 empty] | Fabricante: | [7 empty] | Serie: |  |  |  |  | Resolución: |  |  |  |  | INCERTIDUMBRE
Código interno: | [5 empty] | Modelo: | [7 empty] | Intervalo de medición: |  |  |  |  | Volumen Util:
ACTIVIDAD | VALIDACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO | INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA | [7 empty] | PROPIEDAD O MAGNITUD VALIDADA | METODO UTILIZADO | EQUIPO PATRON | CONDICIONES AMBIENTALES | RESULTADO EMITIDO |  |  |  | ERROR MÁXIMO PERMITIDO |  | RESULTADO DE LA VALIDACIÓN | VALIDADO POR |  | OBSERVACIONES | ±
|  | INFORME O CERTIFICADO |  | FECHA |  |  | REALIZADO (Empresa) | AUTORIZADO (Nombre y cargo) | LUGAR DE EJECUCCIÓN |  |  |  |  | VALOR DE REFERENCIA | ERROR | INCERTIDUMBRE | ERROR ENCONTRADO
|  | CODIGO | PAGINAS | ENTREGA DEL EQUIPO | ACTIVIDAD | EMISIÓN | [14 empty] | NOMBRE | FECHA
Laboratorio de suelos Asfaltos y pavimentos de la UAERMV Sede de Producción Parque Minero Industrial El Mochuelo Kilometro 3 vía Pasquilla localidad Ciudad Bolívar, Bogotá D.C. - Colombia Tel: 3779555 Ext. 1145 E- mail: p.laboratorio@umv.gov.co | [24 empty] | 399.97 | 399.98 | 399.97 | 0.0057735

## P-CAL 2022 (hidden)
FORMATO DETERMINACIÓN DE PERÍODOS DE VALIDEZ DE LAS CALIBRACIONES DEL LABORATORIO UAERMV
|  | CÓDIGO: GLAB-FM-151 |  |  |  |  | VERSIÓN: 2
FECHA DE APLICACIÓN: MAYO 2021
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO
Nombre: | HORNO ELECTRICO |  |  |  |  | Código interno: |  | HORN 07
Error máximo permitido: | [5 empty] | 5 |  | °C
INFORMACIÓN DE LAS CALIBRACIONES
PERIODO 1 |  |  |  |  | PERIODO 2
Numero de certificado: |  |  | T-23195-003 R0 |  | Numero de certificado: |  |  | T-26036-001 R0
Fecha: |  |  | 2021-04-27 |  | Fecha: |  |  | 2022-04-26 |  |  | 11
VALOR DE REFERENCIA |  | ERROR REPORTADO |  |  |  | DERIVA INSTRUMENTAL |  | PERIODO
|  | PERIODO 1 |  | PERIODO 2
60 | °C | -0.3 | °C | 0.5 | °C | 0.072727 | °C/meses | 68.75 | meses | Al calcular la deriva de los valores de referencia que se tuvieron encuenta en las calibraciones de los dos ultimos periodos, se encuentro que de continuar con el mismo comportamiento se alcanzaria el error maximo permitido en un periodo de
110 | °C | -0.7 | °C | 0.5 | °C | 0.10909 | °C/meses | 45.8333 | meses
180 | °C | -0.1 | °C | -0.3 | °C | 0.018182 | °C/meses | 275 | meses
Periodo estimado de validez de la calibración: | [5 empty] | 45 |  | meses
CONCLUSIÓN
Al calcular la deriva de los valores de referencia que se tuvieron encuenta en las calibraciones de los dos ultimos periodos, se encuentro que de continuar con el mismo comportamiento se alcanzaria el error maximo permitido en un periodo de 45 meses .
Laboratorio de suelos, asfaltos y pavimentos de la UAERMV Sede de Producción Parque Minero Industrial El Mochuelo Kilometro 3 vía Pasquilla localidad Ciudad Bolívar, Bogotá D.C. - Colombia Tel: 3779555 Ext. 1145 E- mail: p.laboratorio@umv.gov.co
Formulas:
DERIVA INSTRUMENTAL = IF([Numero de certificado:]="","",((ABS(E13-[ERROR REPORTADO]))/(DATEDIF(D10,I10,"M"))))